产品型号：LXSD-15~25-Y4W1-YHGCuY1 V1.0                           文件名称：使用说明书

1. 前言
本企业生产制造的电子式水表采用旋翼式多流束基表，适用于单向、非脉冲水流。产品符合国家标准GB/T 778-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》，和建设部标准CJ/T 224-2012《电子远传水表》。主要用于企事业单位及居民小区用水、农村水网改造等计量与管理工作，并为其合理收费提供科学的、定量的依据。
2. 主要技术参数
	项目
	参数

	公称口径（mm）
	15
	20
	25

	长度（mm） 
	165
	195
	225

	常用流量Q3（m3/h）
	2.5
	4
	6.3

	量程Q3/ Q1
	100

	准确度等级
	2级

	显示方式
	液晶显示

	显示范围
	0.0000~99999.9999

	流速剖面场等级
	U3/D3

	压力等级
	MAP10

	温度等级
	T30

	压力损失等级
	Δp63

	气候及电磁环境等级
	E1，B 

	整表防护等级
	IP68

	远传抄表精度
	0.00~99999.99

	工作环境
	环境温度：5℃~55℃；湿度：≤ 93 RH

	安装方式
	水平

	供电电压
	2.7~3.6V

	静态电流
	<30uA


3. 工作原理简介
3.1控制部件框图

[image: image1.emf]MCU

EEPROM

计量芯片

电池

Mbus

通讯接口

LCD

串口通讯控制

及管理单元

电池电量监

测单元

信号采

集及水

量处理

单元

液晶显

示及控

制单元

数据存

储和管

理单元

时钟

管理

单元

(rtc)

Uart

I2C

阀门控制


3.2 组成说明
整个电子式水表由基表部件、表头部件两个部分组成。表头部件通过内部的采样电路采集基表部件中的数据信息，经过处理器处理后，把数据存储到外部的存储器中。并可通过红外通讯或者有线远传的方式把数据传到主站系统。

4. 主要功能特点
1) 计量灵敏度高、始动流量小、计量范围宽；
2) 高精度正向走水计量，反向走水记录；
3) CJ/T 188-2004协议，远程M-bus及本地红外通讯；
4) 精准、全面的数据信息显示；

5) 丰富的事件记录；

6) 最高八个阶梯费率；
7) 可靠的数据存储管理，表内数据永久存储；
8) 本地红外及远程通讯校时。
5. 使用说明
5.1液晶显示

5.1.1液晶视图
[image: image2.png]



[image: image3.jpg]


：阶梯费率，根据用户用水量，表示处于哪一阶梯；
[image: image4.jpg]


：叶轮正转指示标志；[image: image5.jpg]


：叶轮反转指示标志；
[image: image6.jpg]


：当前总用水量； [image: image7.jpg]


：当年用水量； [image: image8.jpg]


：当月用水量；
[image: image9.jpg]


：数据区，可显示用量、日期、时间、阶梯费率、用户信息和版本信息等；当显示总用量的时候，为5位整数，4位小数；
[image: image10.jpg]


：金额单位，当显示本次购买金额、剩余金额或者阶梯费率时配合数据区显示；
[image: image11.jpg]


：水量单位，当显示总累积流量、正向累积流量、反向累积流量、当月用量、当年用量时配合数据区显示；
[image: image12.jpg]


：单位，和[image: image13.jpg]


配合，显示流速：[image: image14.jpg]




 INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\W08132\\My Documents\\SisenMESS\\W08132\\TempFiles\\8e4cc8d8bbe046c1825c3d885874c570.jpg" \* MERGEFORMATINET [image: image15.jpg]


；
[image: image16.jpg]


：厂内状态标志，生产时可以直观的显示该表是否已经经过调校，可以出厂；
[image: image17.jpg]


：电池电量不足报警标志；电池欠压时，该标志常显，当严重欠压时，该标志闪烁；
[image: image18.png]


：指示阀门处于开启状态；
[image: image19.png]


：指示阀门处于关闭状态；
[image: image20.png]


：阀门动作超时后仍然检测不到到位堵转；
[image: image21.jpg]


：连续24小时检测到水流时，则管道可能存在破损，显示此标志； 
[image: image22.jpg]


：当有磁干扰时，显示；
断线：当水量传感器断线、损坏或受磁干扰时显示。
5.1.2显示说明
电子式水表在厂内状态[image: image23.png]


下，液晶屏常亮，常显总用量（4位整数5位小数）；当处于出厂状态下，液晶屏仅在按键、走水和部分通讯命令时才会点亮，若未按键、未走水、未通讯那么液晶将处于关闭状态以节省功耗。
1) 上电时分屏显示以下内容：
全屏、错误代码、总累计流量、正向累计流量、反向累计流量、年用量、月用量、当前阶梯水价（启用阶梯计费时显示）、累计水费（启用阶梯计费时显示）、瞬时水流速度、日期、时间、软件版本号、表地址高7位、表地址低7位，红外启动标识；
2) 短按键时分屏显示以下内容：
(总累计流量) 、正向累计流量、反向累计流量、年用量、月用量、当前阶梯水价（启用阶梯计费时显示）、累计水费（启用阶梯计费时显示）、瞬时水流速度、日期、时间、软件版本号、表地址高7位，表地址低7位；
3) 走水时，常显总累积流量；
4) 未走水，液晶不显示。
5) 未启用阶梯费率时，“阶梯水价”和“阶梯水费”不显示。

6) 红外通讯：当按下时间大于5秒钟，红外开启，液晶中央会显示“- - - - - - - - -”，此时可红外通讯，开启时间为10秒，通讯期间开启时间顺延10秒。
5.2计量功能及阶梯计费
该款产品通过采样基表机芯叶轮的旋转速度和圈数计量走水体积，支持阶梯计费。通过远传通信可以最大接收8梯度的水价信息，同时接收一套备用阶梯价格信息，待备用日期到后自动启用备用价格。
5.3阀门控制

出现以下情况时将关闭阀门：
1) 水费收取
未按时缴费、欠缴超期可远程命令关闭阀门。
2) 可靠计量
电池电量不足时关闭阀门；
受到磁干扰时关闭阀门；
传感器线路故障；

3) 表计自维护
每隔15天，为防止阀门结垢或锂电池钝化定期翻转阀门。
当以上关阀情况均不存在时，水表自动开启阀门。
6. 安装尺寸及接线说明
[image: image24.jpg]



	水表
	尺寸（mm）

	
	L
	D
	H
	h
	W

	DN15
	165
	G3/4
	111.7
	30
	102

	DN20
	195
	G1
	
	
	

	DN25
	225
	G1 1/4
	
	
	


接线：M_bus水表通讯线可不分极性通过分线盒与采集器或集中器连接。

7. 安装与使用

1）选择水表口径，应根据用水量的大小以接近常用流量为宜。工作条件: a)流量范围Q1～Q4、b)环境温度:5℃～55℃、c)计量介质温度：0.1℃-30℃、d)水压:0.03MPa～1.0MPa，水表禁止通入带有腐蚀性的液体。

2）水表要避免安装在曝晒、冰冻、污染和水淹的环境中，且安装位置应方便拆装。在有冰冻期间，应将水表和水管包扎，同时将进水端阀门关闭，出水端阀门打开，防止水表因冰冻膨胀而损坏。应根据水表标度盘上的提示进行安装（“H”为水平安装，“V”为垂直安装），且表壳箭头与管道水流方向一致。水表上游端应安装控制阀，便于水表维修。

3）新装管道务必将管道内沙子、泥沙、麻丝等杂物冲洗干净后方可装表，以免造成水表故障。水表安装时，注意水表的连接长度，当两端管路间距超过水表连接长度时，应修正管路间距，满足水表连接长度，否则间距过大强行安装将造成水表连接螺纹端断裂或管接头断裂以及连接螺母的损坏；若水表的两端管路不在同一轴线上，应通过其它途径来修正使之与管路在同一轴线上。

4）为计量准确，水龙头应高于水表。

5）为保证计量精度，表前应保留10D（D为管道口径）以上直管段，表后应保留5D以上直管段，同时尽量避免弯头、三通、锥管、泵的干扰。若进水口管道有缩径管时，表前直管段在15D以上；进水口管道有90o弯头时，表前直管段在20D以上；进水口管道有半开的阀门时，表前直管段在50D以上。

6）水表如安装在锅炉的进水口，应在水表的出水口端安装止回阀，且水表尽最大限度远离止回阀,以免金属管路导热和热水回流烫坏水表。

7）为使水表能长期正常工作，水表内应始终充满水。如果空气有可能进入水表，应在水表上游安装放气阀。

8）应防止安装场所周围环境的冲击或振动导致水表损坏，还应避免水表承受由管道和管件造成的过度应力，必要时，须将水表安装在底座或托架上。

9）应防止极端水温和极端气温损坏水表和防止外界环境腐蚀导致水表损坏。

10）应采取措施防止不利的水力条件（空化、浪涌、水锤）。

11）上下游水管应适当固定，以保证在拆除水表或断开一侧连接时，任何部分都不会因水的推力而移位。

12）水表在长期使用过程中，若管道内有杂物、铁锈等沉积物难免会堵塞滤水网而影响供水和准确计量，如出现上述情况应与当地自来水公司取得联系并予以解决，不得自行拆装。

13）水表不使用时，液晶最小显示位变动，是由于管道中的水压不够稳定或其它原因引起的，建议在水表不使用时关闭水表上游的控制阀门以及在水表进水端装止回阀。

14）水表不应直接与管道连接，水表与管道间应通过连接管、密封垫圈、连接螺母连接，拆装时，切不可用力硬扳，以免扭坏表壳。

15）安装具有节水功能的水表时，在进水口一定要用配套专用管接头，以减少水压波动引起的水表自转现象。

16）由于未严格按照安装注意事项进行安装，造成水表或其配件的损坏，一切损失由安装者自负。

8. 运输存储

1) 水表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》的规定运输和储存。

2) 水表应保存在原包装内，保存地环境温度为5℃～55℃，相对湿度不超过90%，空气中无腐蚀性气体。

3) 水表在仓库里保存，应放在台架上，叠放高度不超过5层，贮存时间不应超过6个月，超过6个月的应重新进行性能检查。

9. 产品保证期限

我公司智能水表自售出日起一年内，用户遵守说明书规定要求正常使用，并在制造厂铅封封帽完整且无人为损坏的情况下，发现产品不符合企业标准所规定的要求时，制造厂给予免费修理，保修期内经两次维修仍不能正常使用的，给予更换。

说明：产品型号规格及技术指标如有改动，厂家有最终解释权。
10. 免责条款
产品及其部件损坏，凡属下列情况中的任何一种，本公司不承担保修责任和赔偿义务：

1) 由于现场环境及使用条件超出了产品规定范围的；

2) 由于安装不当或使用不当造成的产品故障及事故的；

3) 由于用户改装及自行调整，造成的产品故障及事故的；

4) 当本公司产品铅封封帽遭受损坏、破坏或遗失的；

5) 当产品整机或易损耗部件超出保修期的；

6) 由于不可抗力或不可控因素（人为原因、天气原因、自然灾害等）造成产品损坏的；

7) 非本公司生产的假冒产品； 
8) 非用户区域市场上指定购买及流通的产品。 
由于未严格按照安装注意事项、国家行业产品标准相关规范进行安装，造成产品或其配件的损坏，制造商不负责因此而造成的直接和间接损失。

11. 其它

1） 使用前请仔细阅读本使用说明书。

2） 随同每只水表供应管接头、螺母及橡胶密封圈各两件。

3） 产品型号规格及技术指标如有改动，厂家具有最终解释权。
制造计量器具许可证标志      
[image: image25.wmf] 湘制00000288号
计量器具型式批准证书标志    
[image: image26.wmf] 编号2015F106-43
地    址：湖南省长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路468号
邮    编：410205

电    话：0731-88619888

传    真：0731-88619555

客户服务：800-8496688     400 - 6776688
网    址：http：//www.wasion.cn
关键元器件清单
	序号
	元器件名称
	生产厂家
	型号规格

	1
	线路板
	株洲时代集团
	双面敷铜环氧树脂板

	2
	磁开关
	江苏多维科技有限公司
	磁开关 MMS1X1HT

	3
	M_bus通讯芯片
	TI
	TSS721A

	4
	MCU
	TI
	MSP430

	5
	液晶显示器
	深圳中显微电子有限公司
	OCQF7.007.014

	6
	外壳组件
	尚威  
	OCQF4.146.015


附录
本附录内容和关键元器件清单不作为该说明书的正文内容。
技术要求
1、 封面的“产品型号”为17号“Times New Roman”，封面的“产品名称”
为二号宋体，封面的“使用说明书”为小初宋体； 
2、  材料为普通书写纸； 
3、  说明书单页的尺寸为A4对折； 
4、  印刷清晰，表面干净整洁； 
5、  默认为黑白印刷； 
6、  批量生产前定样件。 
[image: image27.png]


[image: image28.png]


[image: image29.png]


[image: image30.png]







































拟  制：  朱仙子 2014-07-1                                图     号：  OCQF2.789.171SS
审  核：
工  艺:                                                   第  7  页    共 8 页
标准化：                                                                 
批  准：

_1371019564.dwg

_1468837999.vsd
MCU


EEPROM


计量芯片


电池


Mbus通讯接口


LCD


串口通讯控制及管理单元


电池电量监测单元


信号采集及水量处理单元


液晶显示及控制单元


数据存储和管理单元


时钟管理单元(rtc)


Uart


I2C


阀门控制



_1234567891.dwg

