环境空气质量自动监测

管理考核办法

1、数据采集频率及有效性制度

采用环境空气质量自动监测系统对各监测项目进行监测时，其数据采集频率和时间按以下要求进行：

（1）环境空气质量自动监测系统采集的连续监测数据应能满足每小时的算术平均值计算。在每小时中采集到监测分析仪器正常输出一次值的75％以上时，本小时的监测结果有效，用本小时内所有正常输出一次值计算的算术平均值作为该小时平均值。

（2）每日气态污染物有不少于18个有效小时平均值，可吸入颗粒物有不少于12个有效小时平均值的算术平均值为有效日均值，日均值的统计时间段为北京时间前日12∶00至当日12∶00。

（3）每月不少于21个有效日均值的算术平均值为有效月均值。

（4）每年不少于12个有效月均值的算术平均值为有效年均值。

（5）数据具有可溯性。

（6）除停电、仪器校准、仪器故障或不满足采样条件要求等原因导致监测结果无效情况外，所有的小时监测结果、日监测结果必须全部作为有效监测数据，纳入空气质量统计和评价，不得选择性舍弃数据。

2、数据上报制度

为了进一步规范自动环境空气质量数据审核工作，提高环境空气质量监测数据的时效性，环境监测站须于2020年1月1日开始，每周一15:00前按照附件一报表格式的要求报送上一监测周期（周日—周六）环境空气质量自动监测数据。

报送内容包括小时浓度值、审核说明、审核后的统计结果（自动生成）、质量控制情况等，电子文档以附件形式发送至：*****.163.com。若报送手工监测数据，须附完整的监测报告。逾期未报须有充分合理的理由，并且有书面报告说明，上报期限最迟不超过周三，超过规定时限将不再受理上报数据，当周数据按无效统计。

3、监测子站维护制度

为了保证系统仪器设备测量数据的有效性，降低设备故障率，必须安排专人对仪器设备严格按照使用手册进行定期维护，主要有以下方面：

（1）每周检查各分析仪过滤膜污染情况并及时更换；清洁各分析仪风机的防尘网。

（2）对于变色硅胶干燥剂，出现3/5变红色时应及时更换；NOX分析仪泵前O3涤除器试剂每两个月更换一次。

（3）零气空压机每周手动排水一次，每月清洁进气过滤器；气水分离器滤芯和零气发生器试剂每6个月更换一次。

（4）采样总管和支管每 6 个月清洗一次，每次采样总管清洗完后，都应做检漏测试确保采样总管工作正常。

（5）PM10 和 PM2.5 采样头每2 个月清洗 1 次，环境特别好地区可半年清洗一次。

（6）工控机防尘网每月清洗一次。

（7）子站房空调机的过滤网每 1 个月至少清洗 1 次，防止尘土阻塞空调机过滤网影响运行效率。

（8）每三个月备份一次系统的监测数据。

（9）常年备存系统日常维护所需工具、配件耗材、关键部件等；领用登记，用完及时补充。

（10）严格按照仪器设备使用手册规定的维护保养周期和操作方法定期进行维护，并作好相关记录。

4、监测子站巡检制度

为了保证系统设备长期可靠运行，对监测子站应安排专人定期(每周至少一次)进行巡检，每次对监测子站巡检时应做到：

（1）检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）检查监测仪器的运行状况和工作状态参数是否正常。

（4）对子站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

（5）在经常出现强风暴雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（6）在冬、夏季节应注意子站房室内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（7）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，若发现过滤膜明显污染应及时更换。

（8）更换重要零部件需监测站负责人签字认可。

（9）记录巡检情况

附件1

县（市、区）考核评分表

| 序号 | 考核内容 |  | 评分方法 | 分值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持证上岗 (5%) | 1 | 取得上岗合格证。 | 5 |  |  |
| 2 | 数据采集 (15%) | 1 | 数据真实，具有可溯性。 | 10 |  |  |
|  |  | 2 | 数据采集符合标准要求。 | 5 |  |  |
| 3 | 数据上报 (10%) | 1 | 按时上报。 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 上报内容完整。 | 5 |  |  |
| 4 | 监测子站巡检 (10%) | 1 | 定期巡检。 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 巡检记录完整。 | 5 |  |  |
| 5 | 监测子站维护 (20%) | 1 | 定期维护。 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 仪器正常使用。 | 5 |  |  |
|  |  | 3 | 监测数据备份正常。 | 5 |  |  |
|  |  | 4 | 维护记录完整。 | 5 |  |  |
| 6 | 假期值班 (15%) | 1 | 按时上报值班人员名单。 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 值班人员坚守岗位。 | 10 |  |  |
| 7 | 实训考核 (25%) | 1 | 按时按量完成培训。 | 5 |  |  |
|  |  | 2 | 卷面考试成绩。 | 10 |  |  |
|  |  | 3 | 现场操作。 | 10 |  |  |
| 8 | 合计 |  |  | 100 |  |  |

备注：

- 数据采集中，每发现一处错误扣0.5 分，累计不超过10分。

- 数据上报中，按时上报得5分；超过上报时间，但附有充分合理的理由和书面报告，得3分；超过上报时间，且未有充分合理的理由和书面报告，不得分。

- 数据上报中，上报的数据每发现一处错误扣0.5 分，累计不超过5分。

- 监测子站巡检中，巡检记录每发现一处错误扣0.5 分，累计不超过5分。

- 监测子站维护中，发现仪器有问题的扣5分。

- 监测子站维护中，维护记录每发现一处错误扣0.5 分，累计不超过5分。

- 假期值班中，按时上报值班人员表得5分；超过上报时间，不得分。

- 假期值班中，发现值班人员不在岗，不得分。

- 实训考核中，卷面考试成绩在91~100分，得10分，81~90分，得9分，以此类推。

- 实训考核中，现场操作每发现一次错误扣1分，累计不超过10分。