固高科技（深圳）有限公司

地    址：深圳市高新南区深港产学研基地大楼西座二楼W211室

电    话：0755-26970825  26970827

传    真：0755-26970846

电子邮件：support_edu@googoltech.com

网    址：http://www.googoltech.com.cn

# Googol Technology (HK) Ltd

Addr: 	Room 4583,Annex Building

Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong

Tel:	  	(852) 2358-1033

Fax: 	  	(852) 2358-4931

E-mail:	info@googoltech.com

Web:     http://www.googoltech.com

GWT系列水箱

使用说明书

固高科技（深圳）有限公司

二○○三年十月

# 目      录

前   言	2

1. 开箱注意事项	2

2. 使用中注意事项	2

第一章 系统概述	3

1、原理框图：	3

2、水箱本体	3

3、控制平台	4

第二章 系统安装	5

1. 安装数据采集卡	5

2. 连线	5

3. 安装软件	5

第三章 系统使用说明	7

1 系统操作步骤	7

2. 软件操作说明(详见<<水箱实验指导书的附录B>>)	7

第四章 维护及常见故障处理	8

# 前   言

液位控制系统主要用于教学和科研。在安装，使用和维护之前，请仔细阅读本使用手册。请将本手册备在身边，以备需要时随时查阅。

警告标志

不正确的操作将会导致重大人身事故

不正确的操作会导致设备损坏

被禁止的操作

必须要做的操作

注意事项

## 1. 开箱注意事项

- 开箱之后，检查水箱有无损坏

- 检查所配附件有无短缺，损坏（参照装箱单）

## 2. 使用中注意事项

- 水箱要摆放在有足够强度和稳度的桌面上

# 第一章 系统概述

水箱为双容水箱，系统组成如下图所示，它包含电控箱、水箱本体及由AD/DA数据采集卡和普通PC机组成的控制实验平台等三大部分。

## 1、原理框图：

电控箱

控制平台

水箱本体

图1三容/双容水箱硬件关系图

## 2、水箱本体

主要由以下几个部分组成：

水柱

水箱底座

液位传感器

循环泵

比例阀

比例电磁阀

水箱

液位传感器

- 双容/三容水柱

循环泵

电控箱内安装有如下主要部件：

- 电磁阀控制器

I/O接口板

图2：水箱本体图

- 开关电源

- 开关、指示灯等电气元件

## 3、控制平台

主要由以下部分组成：

- 与IBM PC/AT机兼容的PC机（公司不提供），带PCI插槽

- PCI2006数据采集卡及其驱动程序或固高科技有限公司的GT-400板卡

- 演示实验软件

第二章 系统安装

将数据采集卡（控制卡）从防静电套中取出之前，请将手与有效接地的导体接触一会儿，以去除静电。不要用手接触卡上的芯片，以免损坏数据采集卡（控制卡）

## 1. 安装数据采集卡

- 检查数据卡的外观有无损坏

- 设置正确的中断和I/O跳线，具体方法请参阅板卡用户手册

- 关闭计算机电源，打开机箱

- 将数据采集卡插入空闲的PCI槽中

- 用螺钉锁紧数据采集卡和转接头

- 合上机箱

## 2. 连线

- 将电控箱的开关打到关闭(OFF)的位置

- 用相应的电缆将电控箱与水箱连接起来

将电源线一端插入电控箱插座，另一端接入220V AC电源

第5，6步所用电缆均用于强电，如有破损可能导致人身事故

## 3. 安装软件

系统附带的演示和实验软件运行在Windows2000环境下。

安装改演示和实验软件，请按照下面的步骤操作。

在Windows环境下：

- 将随机所带的产品光盘插入光盘驱动器，假设光盘驱动器为G；

- 将光盘中program文件夹下的演示文件拷贝到计算机中，假设在C:\WaterTank_Prg目录中。

在正式运行系统前，请详细阅读下一章。

  - 在进行系统连线、拆卸与安装前，必须关闭系统所有电源。

  - 使用前请仔细检查连线。

      - 禁止放水箱的桌面上有未檫干的水。

      - 禁止电源及电孔箱表面在残留有水珠的条件下就打开电源开始实验。

# 第三章 系统使用说明

## 1 系统操作步骤

- 向水箱中注入清洁水。

- 将电脑与电控箱上电，

- 进入演示和实验软件的安装目录，运行Exe目录下的WaterTank.exe，

- 初始时，出现系统配置的界面，可以在界面上配置水箱的AD/DA通道等设置(具体请参见<<水箱实验指导书的附录B>>。

- 选择菜单项“操作->开始试验”，开始实验，系统开始对AD/DA的操作。

- 在界面上修改设定值，选择菜单项“操作->开始控制”开始控制过程。

- 选择菜单项“操作->停止控制”，结束控制过程

- 选择菜单项“操作->停止实验”，结束实验。

- 退出程序，

- 关闭电脑与控制箱电源。

- 系统操作时，请严格按照上述操作步骤进行。

## 2. 软件操作说明(详见<<水箱实验指导书的附录B>>)

# 第四章 维护及常见故障处理

- 定期给水箱换水。一般是1次/月,换水时应该彻底清除水箱中的沉积物,以防堵塞。

- 常见故障及处理方法：

| 故 障 现 象 | 可 能 原 因 | 相 应 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 水箱不上水 | 水泵中的气体未排尽 | 松开比例电磁阀后路的连接部份,通过出水而排气 |
|  | 24V电源未打开 | 打开电源 |
|  | DA通道选择有误 | 在软件中重新选择DA通道 |
|  | 电磁阀定位器的连线松脱 | 连接松脱的接线 |
| 电磁阀定位器指示灯闪烁 | 电磁阀定位器连接部分有轻微的短路发生 | 检查接线孔处是否有杂物,并将电位器的连线拔出,重新连接. |
|  | 24V电源有轻微的短路发生 | 检查接线孔处是否有杂物,并重新连接. |
| 电磁阀定位器指示灯不亮 | 24V电源未打开 | 打开电源 |
|  | DA通道选择有误 | 在软件中重新选择DA通道（详情请见水箱实验指导书的附录B） |
| 电磁阀开启过于频繁 | 在允许的电压情况下，电磁阀定位器的输出电压过小 | 调节电磁阀定位器的可调电阻R1，使输出电压变大 |
|  | 电磁阀定位器的门限值电压过小 | 适当提高门限值电压（详情请见水箱实验指导书的附录B） |