计量标准技术报告

| 计量标准名称 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 |
| --- | --- |
| 计量标准负责人 |  |
| 建立单位名称 |  |
| 填写日期 | 2017年 |

目    录

一、建立计量标准的目的……………………………………… ( 3)

二、计量标准的工作原理及其组成……………………………( 3)

三、计量标准器及主要配套设备………………………………( 4)

四、计量标准的主要技术指标…………………………………( 5)

五、环境条件……………………………………………………( 5)

六、计量标准的量值溯源和传递框图…………………………( 6)

七、计量标准的稳定性考核……………………………………( 7)

八、检定或校准结果的重复性试验……………………………( 8)

九、检定或校准结果的不确定度评定………………………(9)

十、检定或校准结果的验证…………………………………(10)

十一、结论……………………………………………………( 11)

十二、附加说明………………………………………………( 12)

|  | 一、建标计量标准的目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加强计量器具管理，规范计量器具检定要求，保障国家计量单位制的统一和量值传递的一致性、准确性，为国民经济发展以及计量监督管理提供公正、准确的检定数据或结果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、计量标准的工作原理及其组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本计量标准采用比对的方式，将本标准装置放入被测设备中，通过读取标准装置和被测设备的读书，判断其计量性能。 本标准由多点温湿度测试仪组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、计量标准器及主要配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  | 名称 |  | 型号 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 制造厂及出厂编号 |  | 检定周期或复校间隔 | 检定或校准机构 |  |  |
| 计 量 标 准 器 |  | 多点温湿度测试仪 |  | WDT | 温度：（-30-200）℃， 湿度：（10-100）%RH | 温度：U=0.04℃ k=2 湿度：U=1.2%RH k=2 |  | 无锡 1413 |  | 一年 |  |  |  |
| 主 要 配 套 设 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、计量标准的主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 、 温度： 1.测量范围（-30-200）℃， 2.不确定度U=0.04℃ k=2 湿度： 1.测量范围（10-100）%RH 2.不确定度U=1.2%RH k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 目 |  | 要 求 |  |  |  | 实际情况 |  | 结 论 |  |  |  |  |
|  | 温 度 |  | 温 度 |  |  |  | （15-35）℃ |  | （15-35）℃ |  |  |  | 符合 |
|  | 湿 度 |  | 湿 度 |  |  |  | （30-85）%RH |  | （30-85）%RH |  |  |  | 符合 |

六、计量标准的量值溯源和传递框图

上一级计量器具; 天津市计量监督检测科学研究院 名称：1.露点仪 2.标准铂电阻温度计 准确度：±0.2℃ 准确度：二等 ±1.0%RH 直接比对法. 本级计量器具; 直接比对法 名称：多点温湿度测试仪 温度：U=0.04℃ k=2 湿度：U=1.2%RH k=2. 下 一级计量器具; 名称：环境试验设备 温度：U=0.12℃ k=2 湿度：U=2.3%RH k=2.

七、计量标准的稳定性考核

1、温度部分 用本温场测量记录仪对一台恒温箱95℃作稳定性考核测量,经三次不同时(每次测量读数15次)的测量,分别得到三组不同时的数据如下: 次数; 2017年1月; 2017年3月; 2017年6月. 1; 95.12; 95.18; 95.12. 2; 95.12; 95.18; 95.12. 3; 95.12; 95.18; 95.10. 4; 95.10; 95.18; 95.10. 5; 95.10; 95.18; 95.10. 6; 95.10; 95.17; 95.10. 7; 95.09; 95.17; 95.10. 8; 95.09; 95.17; 95.09. 9; 95.09; 95.17; 95.09. 10; 95.10; 95.17; 95.09. 11; 95.10; 95.18; 95.09. 12; 95.10; 95.18; 95.09. 13; 95.10; 95.18; 95.09. 14; 95.10; 95.17; 95.09. 15; 95.10; 95.17; 95.10. 平均; 95.102℃; 95.175℃; 95.098℃. 经计算三组数据最大差值为0.077℃,符合要求。 2、湿度部分 用本温场测量记录仪对一台恒温恒湿箱湿度50%RH作稳定性考核测量,经三次不同时(每次测量读数15次)的测量,分别得到三组不同时的数据如下: 次数; 2017年1月; 2017年3月; 2017年6月. 1; 51.7; 51.3; 51.1. 2; 51.2; 51.1; 51.2. 3; 51.4; 50.4; 51.2. 4; 51.3; 51.3; 51.7. 5; 51.4; 51.9; 51.4. 6; 51.4; 51.4; 51.4. 7; 51.4; 51.4; 51.4. 8; 51.2; 51.2; 51.5. 9; 51.2; 51.9; 51.2. 10; 51.7; 51.7; 51.7. 11; 50.8; 50.8; 50.8. 12; 51.4; 51.4; 51.4. 13; 50.9; 50.9; 50.4. 14; 50.9; 50.9; 50.9. 15; 51.3; 51.3; 51.3. 平均; 51.28; 51.03; 51.12. 经计算三组数据最大差值为0.25%RH,符合要求。

八、检定或校准结果的重复性试验

1、温度部分 用本温场测量记录仪在校准条件下,对一台恒温箱在95℃点作重复校准,经不同时的15次等精度测量,测得一组数据如下: i(次数); toi/℃; i(次数); toi/℃; i(次数); toi/℃. 1; 95.12; 6; 95.10; 11; 95.10. 2; 95.12; 7; 95.09; 12; 95.10. 3; 95.12; 8; 95.09; 13; 95.10. 4; 95.10; 9; 95.09; 14; 95.10. 5; 95.10; 10; 95.10; 15; 95.10. 根据公式S=i=1nxi−x2n−1 计算得算术平均值xi的实验重复性差Sxi=0.012℃ 2、湿度部分 用本温场测量记录仪在校准条件下,对一台恒温恒湿箱在50%RH点作重复校准,经不同时的15次等精度测量,测得一组数据如下: i(次数); hoi/%RH; i(次数); hoi/%RH; i(次数); hoi/%RH. 1; 51.7; 6; 51.4; 11; 50.8. 2; 51.2; 7; 51.4; 12; 51.4. 3; 51.4; 8; 51.2; 13; 50.9. 4; 51.3; 9; 51.2; 14; 50.9. 5; 51.4; 10; 51.7; 15; 51.3. 根据公式S=i=1nxi−x2n−1 计算得算术平均值xi的实验重复性差Sxi=0.9%RH

九、检定或校准结果的不确定度评定 一、温度部分： 1、概述： 校准方法：采用本标准组成温度校准装置（该装置具有温度修正值），对环境试验设备温度部分进行校准。温度偏差是指环境试验设备温度显示仪表与中心实际温度之差。 2、数学模型： △td=td-t0-△t0 ① 式中：△td------温度偏差，℃； td------环境试验设备温度显示仪表显示温度，℃； t0------温场测量记录仪显示读数，℃； △t0------温场测量记录仪的修正值，℃。 - 方差与灵敏系数： 式①中 t0、 td、△t0互为独立，因而得 C1=∂Δtd∂td=1 C2=∂Δtd∂t0=-1 C3=∂Δtd∂Δt0=-1 故UC2=U2（td）+ U2（t0）+ U2（△t0） - 不确定度来源及分析 4.1 由 td引入的不确定度 在校准规范规定的条件下，用本温场测量记录仪对一常规环境试验设备作15次独立重复测量，从设备显示仪上读取15次显示值,记为td1, td2, td3…… td15，平均值记为td，测得一组数据如下： i（次数）; tdi/℃; i（次数）; tdi/℃; i（次数）; tdi/℃. 1; 37.0; 6; 36.9; 11; 37.0. 2; 37.1; 7; 37.0; 12; 36.8. 3; 37.3; 8; 37.1; 13; 37.0. 4; 37.1; 9; 37.3; 14; 37.1. 5; 37.0; 10; 37.1; 15; 37.0. 根据公式Std=i=1ntdi−td2n(n−1) 计算得算术平均值td的实验标准差 Std=0.034℃ 则由15次独立重复测量引入的标准不确定分量u1= Std=0.034℃,自由度V1=14 - 由 t0引入的不确定度 在校准规范规定的条件下，用本温场测量记录仪对一常规环境试验设备作15次独立重复测量，从温场测量记录仪上读取15次显示值，记为t01, t02, t03…… t015，平均值记为t0，测得一组数据如下： i(次数); toi/℃; i(次数); toi/℃; i(次数); toi/℃. 1; 37.045; 6; 37.085; 11; 37.130. 2; 37.060; 7; 37.245; 12; 37.230. 3; 37.390; 8; 37.130; 13; 37.185. 4; 37.165; 9; 37.155; 14; 37.245. 5; 37.050; 10; 37.205; 15; 37.310. 根据公式Std= 计算得算术平均值t0的实验标准差 St0=0.026℃ 则由15次独立重复测量引入的标准不确定分量u2= St0=0.026℃,自由度V2=14 - 由△t0引入的不确定度 从检定证书知，本温场测量记录仪修正值△t0的扩展不确定度U95=0.06℃,以正态分布估计,K95=2.0,u3=U(△t0)=0.06℃/2.0=0.030℃,自由度V=∞。 - 不确定分量一览表 序号; 来源; 符号; ui; 自由度. 1; 被测设备仪表读数重复性; u1; 0.034; 14. 2; 温场测量记录仪读数重复性; u2; 0.026; 14. 3; 温场测量记录仪装置误差; u3; 0.030; ∞. 6合成标准不确定度 uC=u12+u22+u32=0.062℃ 7、有效自由度 根据公式Veff=uC4/ui4vi 计算得 Veff=57.1 取Veff=50 8、扩展不确定度 3个不确定度分量大小接近，且相互独立，其合成仍接近正态分布，取置信水平P=0.95,查t分布表得扩展因子k95=2.01,故得： U95= k95uC=0.12℃ 二、湿度部分： 1、概述： 校准方法：采用本标准组成湿度校准装置（该装置具有温度修正值），对环境试验设备湿度部分进行校准。湿度偏差是指环境试验设备湿度显示仪表与中心实际湿度之差。 2、数学模型： △hd=hd-h0-△h0 ① 式中：△hd------湿度偏差，℃； hd------环境试验设备湿度显示仪表显示温度，℃； h0------温场测量记录仪显示读数，℃； △h0------温场测量记录仪湿度的修正值，℃。 - 方差与灵敏系数： 式①中 h0、 hd、△h0互为独立，因而得 C1=1 C2=-1 C3=-1 故UC2=U2（hd）+ U2（h0）+ U2（△h0） - 不确定度来源及分析 4.1 由 hd引入的不确定度 在校准规范规定的条件下，用本温场测量记录仪对一常规环境试验设备湿度为50%RH作15次独立重复测量，从设备显示仪上读取15次显示值,记为hd1, hd2, hd3…… hd15，测得一组数据如下： i(次数); hoi/%RH; i(次数); hoi/%RH; i(次数); hoi/%RH. 1; 51.7; 6; 51.4; 11; 50.8. 2; 51.2; 7; 51.4; 12; 51.4. 3; 51.4; 8; 51.2; 13; 50.9. 4; 51.3; 9; 51.2; 14; 50.9. 5; 51.4; 10; 51.7; 15; 51.3. 计算得算术平均值实验标准差 S=0.9%RH 则由15次独立重复测量引入的标准不确定分量u1= S=2.3%RH,自由度V1=14 - 由 h0引入的不确定度 在校准规范规定的条件下，用本温场测量记录仪对一常规环境试验设备为50%RH作15次独立重复测量，从温场测量记录仪上读取15次显示值，记为h01, h02, h03…… h015，测得： i(次数); hoi/%RH; i(次数); hoi/%RH; i(次数); hoi/%RH. 1; 50.21; 6; 50.18; 11; 50.13. 2; 50.13; 7; 50.13; 12; 50.13. 3; 50.14; 8; 50.14; 13; 50.15. 4; 50.23; 9; 50.19; 14; 50.23. 5; 50.30; 10; 50.31; 15; 50.21. 计算得算术平均值的实验标准差 S=0.21%RH 则由15次独立重复测量引入的标准不确定分量u2= S=0.21%RH,自由度V2=14 - 由△h0引入的不确定度 从检定证书知，本温场测量记录仪修正值△h0的扩展不确定度U95=1.2%RH,以正态分布估计,K95=2.0,u3=U(△t0)=1.2%RH /2.0=0.6%RH,自由度V=∞。 - 不确定分量一览表 序号; 来源; 符号; ui; 自由度. 1; 被测设备仪表读数重复性; u1; 0.9; 14. 2; 温场测量记录仪读数重复性; u2; 0.21; 14. 3; 温场测量记录仪装置误差; u3; 0.6; ∞. 6合成标准不确定度 uC=u12+u22+u32=1.15%RH 7、有效自由度 根据公式Veff=uC4/ui4vi 计算得 Veff=57.1 取Veff=50 8、扩展不确定度 3个不确定度分量大小接近，且相互独立，其合成仍接近正态分布，取置信水平P=0.95,查t分布表得扩展因子k95=2.01,故得： U95= k95uC=2.3%RH

十、检定或校准结果的验证

选一台电热恒温培养箱，用我所新建的环境试验设备温度校准装置，对其进行校准，得知其温度偏差为0.42℃；之后送相邻地市所对其进行校准，得知其温度偏差为0.38℃，该所的环境试验设备温度校准装置扩展不确定度U95=0.12℃、扩展因子k95=2.00,；送宝坻所对该电热恒温培养箱校准后，带回本所再校准，得知其其温度偏差仍为0.42℃，说明在运送过程中，该电热恒温培养箱保持了原有计量性能。 因为是采用同等级标准比对验证，所以采用如下方法进行验证： ¦ylab- ylab/¦≤ 因为¦ylab- ylab/¦=0.04℃ =0.16℃ 所以，新建标准校准结果满足要求。

十一、结论

本计量标准稳定性和重复性合格，测量不确定度评定合理，并且得到验证。所有技术指标符合国家计量检定系统表和国家计量检定规程的要求，具备开展对环境试验设备进行校准的条件。

十二、附加说明