1. 产品概况

监测设备型号：AQM-200 型空气质量监测仪

生产厂家：XX 智能科技有限公司

检测单位：XX 计量检测研究院

检测依据：《空气质量监测仪技术要求及检测方法》HJ 653-2013

2. 核心检测结果

表格
	检测项目
	检测结果
	标准要求
	判定

	PM10 测量范围
	0~1000μg/m³，精度 ±5%
	0~1000μg/m³，精度 ±10%
	合格

	PM2.5 测量范围
	0~1000μg/m³，精度 ±5%
	0~1000μg/m³，精度 ±10%
	合格

	CO₂测量范围
	400~5000ppm，精度 ±3%
	400~5000ppm，精度 ±5%
	合格

	数据存储容量
	可存储≥2 年监测数据
	≥1 年
	合格

	实时显示响应时间
	≤1s
	≤5s
	合格

	通信稳定性
	数据上传成功率≥99.9%
	≥99%
	合格


3. 检测结论

本项目选用的空气质量监测系统产品型式检验合格，各项性能指标均满足国家现行标准要求，可安全用于本项目空气质量监测。
