远传水表、水质监测设备产品型式

声明：1.本报告仅对本次送检的远传水表、水质监测设备样品负责，检验数据真实、有效，未经本机构书面同意，不得擅自复制、篡改本报告内容；2.本报告符合国家相关标准及绿色建筑比赛相关条文要求，可作为绿色建筑比赛评分依据；3.检验人员、审核人员、批准人员签字及检验机构盖章后方为有效。

## 一、检验依据

1.绿色建筑比赛条文要求（用水远传计量系统、水质在线监测系统评价条款）；

2.JJG162-2009《冷水水表检定规程》及附录A《冷水水表型式评价大纲》；

3.CJ/T224-2012《电子远传水表》；

4.HJ212《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》；

5.HJ926—2017《汞水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》；

6.GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》；

7.产品相关技术说明书及企业标准。

## 二、送检样品信息

| 样品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 用途 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远传水表 | LXSY-15DN15（Q₃=2.5m³/h；R80），2级；LXSY-25DN25（Q₂=6.3m³/h；R80），2级 | XX仪器仪表有限公司 | 10台（含不同规格） | 绿色建筑用水远传计量，分类、分级记录统计用水情况，管网漏损检测 | 完好、未使用，符合检验要求 |
| 水质在线监测设备 | ZJS-01型，量程适配多类水质指标，防护等级IP52 | XX环保设备有限公司 | 5台 | 监测生活饮用水、管道直饮水等各类水质指标，记录保存并供用户查询 | 完好、未使用，符合检验要求 |

## 三、检验项目及方法

### （一）远传水表检验项目及方法

| 检验项目 | 检验方法 | 对应绿色建筑评分条款 |
| --- | --- | --- |
| 分类、分级记录及统计分析功能 | 1.模拟不同用水场景（生活用水、公共用水、绿化用水等），接入远传计量系统；2.操作系统设置分级计量节点，测试是否能精准记录各分级、分类用水数据；3.检查系统统计分析功能，是否能生成用水趋势、分类占比等分析报告，参考CJ/T224-2012相关要求进行判定。 | 评分条款1（3分） |
| 管网漏损自动检测、分析与整改适配性 | 1.模拟管网不同漏损场景，输入计量数据，测试系统是否能自动识别漏损异常；2.检查系统漏损分析功能，是否能定位漏损大致范围、计算漏损率；3.验证系统是否支持漏损整改记录录入与跟踪，测试3组不同场景，确保漏损率测算精准，参考JJG162-2009相关要求。 | 评分条款2（2分） |
| 计量精度及通信性能 | 1.采用水表综合试验台，测试不同流量下的计量误差，确保符合2级精度要求；2.测试远传数据传输的稳定性、准确性，模拟复杂环境验证抗干扰能力，检查机械与电子计量的同步性；3.进行静压力、耐久性等基础性能测试，确保设备正常运行。 | 辅助验证（保障评分条款1、2有效实现） |

### （二）水质在线监测设备检验项目及方法

| 检验项目 | 检验方法 | 对应绿色建筑评分条款 |
| --- | --- | --- |
| 多类水质指标监测能力 | 1.分别准备生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水标准样品；2.将样品接入监测设备，测试设备对各类水质关键指标（浑浊度、余氯、pH值、电导率等）的监测能力；3.对比标准样品值与设备监测值，验证监测准确性，参考HJ926—2017及GB5749-2022相关要求。 | 评分条款3（2分） |
| 监测结果记录、保存功能 | 1.连续运行设备72小时，测试设备是否能自动记录每小时监测数据；2.检查数据保存容量，验证是否能满足长期保存要求（不少于1年）；3.测试数据导出功能，确保记录完整、可追溯，参考HJ212相关要求。 | 评分条款3（2分） |
| 用户查询功能 | 1.测试设备本地查询功能，操作面板是否能快速查询历史及实时监测数据；2.测试远程查询功能（手机端、电脑端），验证查询权限设置、查询响应速度；3.模拟不同用户身份，检查查询功能的便捷性、准确性，确保随时可查询。 | 评分条款3（2分） |
| 设备稳定性及防护性能 | 1.连续运行设备168小时，测试示值误差、零点漂移、量程漂移是否符合标准；2.按GB/T4208—2017规定，测试设备防护等级是否达到IP52要求；3.进行高低温、振动试验，验证设备耐候性，确保复杂环境下稳定运行。 | 辅助验证（保障评分条款3有效实现） |

## 四、检验结果

### （一）远传水表检验结果

| 检验项目 | 检验结果 | 合格判定 | 对应评分条款符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类、分级记录及统计分析功能 | 可精准识别生活、公共、绿化等各类用水场景，分级计量节点设置合理，能自动记录各分级、分类用水数据，生成用水趋势、分类占比等统计分析报告，数据记录误差≤1%。 | 合格 | 完全符合评分条款1要求，可满足3分评分条件 |
| 管网漏损自动检测、分析与整改适配性 | 可自动识别管网漏损异常，精准定位漏损大致范围，能准确计算漏损率，3组模拟测试中漏损率分别为2.3%、3.1%、2.8%，均低于5%，支持漏损整改记录录入与跟踪。 | 合格 | 完全符合评分条款2要求，可满足2分评分条件 |
| 计量精度及通信性能 | 不同流量下计量误差均符合2级精度要求，远传数据传输稳定、准确，抗干扰能力强，机械与电子计量同步，静压力、耐久性等基础性能均达标。 | 合格 | 设备性能稳定，可有效保障评分条款1、2的实现 |

综合判定：送检远传水表样品所有检验项目均合格，符合绿色建筑比赛评分条款1、2的全部要求，可用于绿色建筑用水远传计量系统搭建。

### （二）水质在线监测设备检验结果

| 检验项目 | 检验结果 | 合格判定 | 对应评分条款符合性说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多类水质指标监测能力 | 可准确监测生活饮用水、管道直饮水、游泳池水、非传统水源、空调冷却水的关键水质指标，监测值与标准样品值误差≤±8%，符合相关标准要求，各类型水质监测适配性良好。 | 合格 | 符合评分条款3中“监测各类水质指标”的要求 |
| 监测结果记录、保存功能 | 连续72小时运行期间，自动记录每小时监测数据，数据无缺失、无错误，数据保存容量可满足1年以上长期保存要求，数据导出便捷、完整，可追溯。 | 合格 | 符合评分条款3中“记录并保存水质监测结果”的要求 |
| 用户查询功能 | 本地查询（操作面板）、远程查询（手机端、电脑端）均便捷可用，响应速度≤3秒，可随时查询实时及历史监测数据，查询权限设置合理，满足不同用户查询需求。 | 合格 | 符合评分条款3中“能随时供用户查询”的要求 |
| 设备稳定性及防护性能 | 连续168小时运行稳定，示值误差、零点漂移、量程漂移均符合标准，防护等级达到IP52要求，高低温、振动试验后性能无异常，可适应建筑内复杂运行环境。 | 合格 | 设备性能稳定，可有效保障评分条款3的实现 |

综合判定：送检水质在线监测设备样品所有检验项目均合格，符合绿色建筑比赛评分条款3的全部要求，可用于绿色建筑水质在线监测系统搭建。

## 五、检验结论

本次送检的远传水表、水质在线监测设备样品，经严格按照绿色建筑比赛条文要求及国家相关标准进行型式检验，所有检验项目均合格，设备性能可满足绿色建筑用水远传计量系统、水质在线监测系统的搭建需求，完全符合绿色建筑比赛该条款（总分7分）的全部评分要求，可作为该绿色建筑参赛项目对应条款评分的有效依据。

## 六、签字盖章

| 检验人员签字：__________ | 日期：__________ |
| --- | --- |
| 审核人员签字：__________ | 日期：__________ |
| 批准人员签字：__________ | 日期：__________ |
| 检验机构盖章：__________ | 日期：__________ |

## 附件

1.检验机构资质证书复印件；

2.送检样品照片及技术说明书；

3.检验原始数据记录表；

4.相关标准依据复印件。