远传水表、水质监测设备产品型式检验报告

报告编号：SC-JY-2026-0320

检验日期：2026年3月15日 - 2026年3月19日

报告出具日期：2026年3月20日

检验机构：中京水务检测技术有限公司（资质编号：水务检字2026-008号）

委托单位：汇源智能水务有限公司

产品名称：远传水表、水质监测设备（两款产品同批次检验）

产品型号：远传水表（YCS-150）、水质监测设备（SZJ-2026）

生产单位：汇源智能水务有限公司

生产地址：上海市青浦区水务科技产业园C座6层

抽样地点：汇源智能水务有限公司成品仓库（上海市青浦区水务科技产业园D座2层）

抽样数量：远传水表3台（抽样编号：CY-SC-2026-0315-01/02/03）、水质监测设备3套（抽样编号：CY-SC-2026-0315-04/05/06）

检验依据：GB/T 778.1-2018《冷水水表 第1部分：计量要求》、GB/T 778.3-2018《冷水水表 第3部分：试验方法和试验设备》、HJ 102-2026《水质 总氮自动监测仪技术要求及检测方法》、HJ 103-2026《水质 总磷自动监测仪技术要求及检测方法》、CJ/T 224-2019《电子远传水表》及产品技术规范（Q/HY 003-2026）

检验结论：经检验，所抽远传水表、水质监测设备样品的各项检验项目均符合检验依据要求，判定该批次远传水表、水质监测设备产品型式检验合格。

一、检验概述

1.1 检验目的

按照国家相关标准、行业规范及产品技术要求，对汇源智能水务有限公司生产的YCS-150型远传水表、SZJ-2026型水质监测设备进行型式检验，全面考核两款产品的质量一致性、计量精度、性能指标、安全性能及功能完整性，重点验证远传水表的计量准确性、数据传输可靠性，以及水质监测设备的监测精度、异常预警能力，确保产品符合市政供水、居民用水及水环境监测场景使用要求，为产品出厂、市场准入及水务部门采购提供可靠依据。

1.2 检验范围

本次检验覆盖两款产品的全部关键项目，其中远传水表涵盖外观与结构、计量精度、远传通信性能、耐压性能、环境适应性、可靠性及文档完整性；水质监测设备涵盖外观与结构、监测精度、数据采集与传输、报警功能、环境适应性、可靠性及文档完整性，具体检验项目详见本报告“检验项目及结果”章节。

1.3 检验环境

环境温度：23℃±2℃（模拟市政供水机房、户外监测点标准环境）

相对湿度：55%±5%（适配水务设备常规工作湿度）

大气压力：86kPa - 106kPa

电源条件：AC 220V±10%，50Hz±1Hz，接地电阻≤4Ω；远传水表额外支持DC 3.6V锂电池供电（续航≥6年）

检验场地：中京水务检测技术有限公司水务设备检验实验室（实验室资质编号：实检字2026-015号）

检验设备：水表检定装置、流量校准仪、水质多参数分析仪、远传通信测试仪、耐压试验台、高低温试验箱、功耗测试仪、电磁辐射测试仪等（所有设备均在检定有效期内，检定证书编号详见附件）

1.4 抽样说明

本次检验采用随机抽样方式，从汇源智能水务有限公司成品仓库待出厂的YCS-150型远传水表、SZJ-2026型水质监测设备中，分别随机抽取3台/套作为检验样品，抽样过程由委托单位代表（王XX，联系电话：139XXXX5678）、检验机构抽样人员（张XX，资质编号：检员2026-042号）共同见证，抽样记录完整、有效，抽样样品具有代表性，可反映该批次两款产品的整体质量水平。

二、产品概况

本次检验涉及两款水务智能设备，均专为市政供水、居民用水计量及水环境监测场景设计，核心功能贴合水务管理智能化、精准化需求，具体概况如下：

2.1 远传水表（型号：YCS-150）

YCS-150型远传水表是一款具备精准计量、远程数据传输功能的智能水表，主要由水表表头、远传模块、锂电池、数据存储单元及通信接口组成，核心功能涵盖用水量精准计量、数据远程采集与传输、电池电量监测、故障报警等，可实现用水量实时上报、历史数据追溯、远程抄表，适配居民小区、写字楼、市政管网等各类用水场景，具备防水、防尘、抗干扰能力，满足长期户外及地下管网安装使用需求。

2.2 水质监测设备（型号：SZJ-2026）

SZJ-2026型水质监测设备是一款多参数智能化水质监测终端，主要由水质传感器（pH、浊度、溶解氧、总氮、总磷等）、数据采集器、通信模块、显示终端及配套校准设备组成，核心功能涵盖水质多参数实时监测、数据采集与上传、异常值预警、自动校准等，可精准监测水体pH值、浊度、溶解氧、总氮、总磷等关键指标，数据可实时传输至水务管理平台，适配饮用水源地、市政管网、污水处理厂等水质监测场景，符合国家生态环境监测相关标准要求。

两款产品主要技术参数：

远传水表：公称口径150mm，计量范围0.05m³/h - 150m³/h，计量精度≤±2%，通信方式LoRa/WiFi/RS485，电池续航≥6年，工作温度-20℃ - 60℃，防护等级IP68，支持远程抄表间隔可设置（1小时-24小时）。

水质监测设备：监测参数pH（0-14）、浊度（0-1000NTU）、溶解氧（0-20mg/L）、总氮（0-100mg/L）、总磷（0-50mg/L），监测精度pH±0.01、浊度±2%FS、溶解氧±0.1mg/L、总氮±5%FS、总磷±5%FS，响应时间≤30秒，通信方式4G/LoRa/以太网，数据存储≥1年，工作温度-10℃ - 50℃，防护等级IP65，支持自动校准（周期可设置）。

三、检验项目及结果

本次检验严格按照检验依据，对3台远传水表、3套水质监测设备样品逐项进行检验，所有检验项目均进行3次重复测试，取平均值作为最终检验结果，重点核查远传水表的计量精度、远传性能，以及水质监测设备的监测精度、报警功能，具体检验项目、检验方法、标准要求及检验结果如下表所示：

| 序号 | 检验项目 | 产品类型 | 检验方法 | 标准要求 | 检验结果（3台/套样品平均值） | 合格判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观与结构 | 两款产品 | 目测观察产品外观、结构，用手触摸检查零部件装配情况，核对零部件数量及规格，检测外壳防护等级 | 1. 外观无划痕、变形、掉漆，表面整洁；2. 零部件装配牢固，无松动、脱落；3. 接口、标识清晰规范；4. 远传水表防护等级≥IP68，水质监测设备≥IP65 | 外观整洁无瑕疵，零部件装配牢固，标识清晰，远传水表防护等级IP68，水质监测设备IP65，符合要求 | 合格 |
| 2 | 计量/监测精度 | 远传水表 | 采用水表检定装置，在不同流量点（最小、常用、最大流量）测试计量值，与标准流量对比计算误差 | 计量精度≤±2%，不同流量点误差均在允许范围内，无超差情况 | 最小、常用、最大流量点计量误差分别为±1.2%、±0.8%、±1.5%，均≤±2%，符合要求 | 合格 |
| 3 | 计量/监测精度 | 水质监测设备 | 采用标准水质样品，测试设备对pH、浊度、溶解氧、总氮、总磷的监测值，与标准值对比计算误差，同步核查自动校准功能 | pH±0.01、浊度±2%FS、溶解氧±0.1mg/L、总氮±5%FS、总磷±5%FS，自动校准后误差可修正至允许范围 | 各参数监测误差均符合标准要求，自动校准后误差进一步缩小，监测精度稳定，符合要求 | 合格 |
| 4 | 远传/通信性能 | 远传水表 | 搭建模拟通信环境，测试数据传输速率、传输距离、误码率，核查数据存储及历史数据追溯功能 | 传输速率≥1200bps，传输距离≥1000m（LoRa模式），误码率≤0.1%，数据存储≥1年，历史数据可正常追溯 | 传输速率1500bps，传输距离1200m，误码率0.05%，数据存储稳定，历史数据可正常追溯，符合要求 | 合格 |
| 5 | 远传/通信性能 | 水质监测设备 | 测试不同通信模式下的数据传输稳定性、实时性，核查数据上传间隔及异常数据补传功能 | 数据传输延迟≤5秒，上传间隔可灵活设置，异常数据可自动补传，通信中断后恢复可自动同步数据 | 传输延迟3秒，上传间隔设置便捷，异常数据补传正常，通信恢复后数据同步完整，符合要求 | 合格 |
| 6 | 耐压性能 | 远传水表 | 采用耐压试验台，施加1.6倍公称压力，保压30分钟，观察水表壳体、接口有无渗漏、变形 | 保压30分钟无渗漏、无变形，壳体强度符合要求，阀门关闭严密无漏水 | 保压30分钟无渗漏、无变形，阀门关闭严密，壳体强度达标，符合要求 | 合格 |
| 7 | 报警功能 | 水质监测设备 | 模拟水质参数异常（超出阈值）、设备故障、断电等场景，测试报警信号发出、信息推送及报警记录功能 | 异常场景发生后，5秒内发出报警信号，推送预警信息至指定终端，报警记录可查询、可追溯，报警音量≥60dB | 报警响应时间2秒，预警信息推送及时，报警记录完整可追溯，报警音量65dB，符合要求 | 合格 |
| 8 | 环境适应性 | 两款产品 | 将样品放入高低温试验箱，模拟极端温度（远传水表-20℃、60℃；水质监测设备-10℃、50℃），持续24小时；模拟湿度90%RH，持续24小时，测试产品工作状态 | 极端温度、高湿度环境下，产品正常工作，无故障、无数据丢失，计量/监测精度无明显变化 | 极端环境下两款产品均工作正常，无故障，数据稳定，计量/监测精度无波动，符合要求 | 合格 |
| 9 | 可靠性测试 | 两款产品 | 让样品连续满负荷工作168小时（7天），模拟实际使用场景，监测产品工作状态、计量/监测精度及数据存储情况 | 连续工作168小时无故障，计量/监测精度稳定，数据传输、存储无丢失、无错误，MTBF≥20000小时 | 连续工作168小时无故障，MTBF=26000小时，精度稳定，数据无丢失，符合要求 | 合格 |
| 10 | 能耗/续航指标 | 远传水表 | 采用功耗测试仪，测试待机及工作状态下的能耗，模拟实际使用场景，核算电池续航时间 | 待机功耗≤10μW，工作功耗≤50μW，电池续航≥6年，无漏电、电量异常损耗情况 | 待机功耗8μW，工作功耗42μW，电池续航测算为7.2年，无电量异常损耗，符合要求 | 合格 |
| 11 | 文档完整性 | 两款产品 | 核查两款产品的说明书、技术规范、安装手册、校准证书、计量检定报告等配套文档 | 文档齐全、规范，内容完整，符合产品技术要求及水务相关标准，可指导产品安装、使用、维护、校准 | 配套文档齐全、规范，内容完整，可指导现场操作及校准，符合要求 | 合格 |

3.1 检验结果汇总

本次检验共涉及11项核心检验项目，覆盖远传水表、水质监测设备两款产品，3台远传水表、3套水质监测设备样品的所有检验项目均符合GB/T 778.1-2018、GB/T 778.3-2018、HJ 102-2026、HJ 103-2026、CJ/T 224-2019及产品技术规范（Q/HY 003-2026）要求，无不合格项目，检验结果均达标。其中远传水表计量精准、远传稳定，水质监测设备监测精度高、报警及时，两款产品均适配水务场景使用需求，性能稳定可靠。

3.2 异常情况说明

本次检验过程中，3台远传水表、3套水质监测设备样品均无异常故障，各项功能运行正常，通信性能、计量/监测精度测试均未发现任何隐患，产品性能稳定可靠，无需要说明的异常情况。

四、检验结论

依据GB/T 778.1-2018《冷水水表 第1部分：计量要求》、GB/T 778.3-2018《冷水水表 第3部分：试验方法和试验设备》、HJ 102-2026《水质 总氮自动监测仪技术要求及检测方法》、HJ 103-2026《水质 总磷自动监测仪技术要求及检测方法》、CJ/T 224-2019《电子远传水表》及产品技术规范（Q/HY 003-2026），对汇源智能水务有限公司生产的YCS-150型远传水表（抽样编号：CY-SC-2026-0315-01/02/03）、SZJ-2026型水质监测设备（抽样编号：CY-SC-2026-0315-04/05/06）进行型式检验，所抽样品的外观与结构、计量/监测精度、远传/通信性能、耐压性能、报警功能、环境适应性、可靠性、能耗/续航指标及文档完整性等各项检验项目均符合检验依据要求，判定该批次远传水表、水质监测设备产品型式检验合格。

本报告仅对本次抽样样品负责，检验结果仅适用于该批次产品；委托单位应严格按照产品技术规范及水务相关标准组织生产，加强生产过程质量控制，确保产品质量一致性，重点保障远传水表的计量精度和水质监测设备的监测准确性；产品出厂前需进行全面检测，确保每一台/套产品均符合水务场景使用要求。

五、附件

附件1：检验设备检定证书复印件（编号：检证2026-050至检证2026-057）

附件2：抽样记录单（编号：CY-SC-2026-0315）

附件3：远传水表计量检定详细报告（编号：水表检2026-025）

附件4：水质监测设备精度校准报告（编号：水质检2026-032）

附件5：委托单位资质证明复印件（统一社会信用代码：91110112XXXXXXXXXX）

附件6：产品技术规范（Q/HY 003-2026）复印件