# 乌兰哈达火山脚下充电站空气质量检测产品型式检验报告

**项目名称：** 乌兰哈达火山脚下光储充一体化充电站

**产品名称：** 室内空气质量监测仪（IAQ Monitor）

**报告类型：** 型式检验报告

**报告日期：** 2026年12月20日

**检测机构：** [具有CNAS/CMA资质的第三方检测机构名称]

---

## 第一章 检验概况

### 1.1 产品信息

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 产品名称 | 室内空气质量监测仪 |

| 型号 | IAQ-6000 |

| 生产厂家 | [厂家名称] |

| 生产批号 | 202611001 |

| 监测参数 | PM2.5、PM10、CO₂、TVOC、甲醛、温湿度 |

### 1.2 检验依据

| 标准编号 | 标准名称 |

|----------|----------|

| T/CAQI 140—2020 | 便携式甲醛检测仪 |

| QB/T 8101-2024 | 家用和类似用途电器用空气质量检测装置 |

| 科创中国技术规范 | 民用建筑室内空气质量监测仪技术要求 |

### 1.3 检验类别

| 项目 | 内容 |

|------|------|

| 检验类别 | 型式检验（全项） |

| 样品数量 | 3台 |

| 检验周期 | 2026年12月05日-12月18日 |

---

## 第二章 检验项目及结果

### 2.1 示值误差检验

| 检测参数 | 标准值 | 测量值 | 示值误差 | 允许误差 | 结论 |

|----------|--------|--------|----------|----------|------|

| PM2.5 (μg/m³) | 100 | 98.5 | -1.5% | ±10% | 合格 |

| PM10 (μg/m³) | 150 | 148.2 | -1.2% | ±10% | 合格 |

| CO₂ (ppm) | 800 | 792 | -1.0% | ±5% | 合格 |

| TVOC (mg/m³) | 0.50 | 0.48 | -4.0% | ±10% | 合格 |

| 甲醛 (mg/m³) | 0.10 | 0.098 | -2.0% | ±10% | 合格 |

### 2.2 重复性检验

| 检测参数 | 6次测量相对标准偏差 | 允许偏差 | 结论 |

|----------|---------------------|----------|------|

| PM2.5 | 3.2% | ≤10% | 合格 |

| CO₂ | 1.8% | ≤5% | 合格 |

| 甲醛 | 4.5% | ≤10% | 合格 |

### 2.3 响应时间检验

| 检测参数 | 响应时间 | 标准要求 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| PM2.5 | 8秒 | ≤30秒 | 合格 |

| CO₂ | 45秒 | ≤120秒 | 合格 |

| 甲醛 | 35秒 | ≤60秒 | 合格 |

### 2.4 零点漂移与量程漂移

| 检测参数 | 零点漂移 | 量程漂移 | 允许值 | 结论 |

|----------|----------|----------|--------|------|

| PM2.5 | ±2μg/m³ | ±3% | ±5μg/m³/±5% | 合格 |

| CO₂ | ±15ppm | ±2% | ±50ppm/±3% | 合格 |

| 甲醛 | ±0.005mg/m³ | ±4% | ±0.01mg/m³/±5% | 合格 |

### 2.5 电气安全检验（LVD）

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 绝缘电阻 | ≥2MΩ | 25MΩ | 合格 |

| 电气强度 | 1500V/1min无击穿 | 无击穿 | 合格 |

| 接地连续性 | ≤0.5Ω | 0.08Ω | 合格 |

| 泄漏电流 | ≤0.5mA | 0.12mA | 合格 |

### 2.6 电磁兼容检验（EMC）

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 静电放电抗扰度 | ±8kV，B级 | 符合 | 合格 |

| 射频电磁场抗扰度 | 3V/m，A级 | 符合 | 合格 |

| 传导发射 | GB 4824 B类 | 符合 | 合格 |

| 辐射发射 | GB 4824 B类 | 符合 | 合格 |

---

## 第三章 环境适应性检验

| 检验项目 | 试验条件 | 检验结果 | 结论 |

|----------|----------|----------|------|

| 低温运行 | -10℃，24h | 正常工作 | 合格 |

| 高温运行 | 50℃，24h | 正常工作 | 合格 |

| 恒定湿热 | 40℃/90%RH，48h | 正常工作 | 合格 |

| 振动试验 | 10-55Hz，1.5mm | 无损坏 | 合格 |

---

## 第四章 检验结论

| 检验类别 | 检验项目数 | 合格数 | 合格率 |

|----------|------------|--------|--------|

| 示值误差 | 5 | 5 | 100% |

| 重复性 | 3 | 3 | 100% |

| 响应时间 | 3 | 3 | 100% |

| 漂移性能 | 3 | 3 | 100% |

| 电气安全 | 4 | 4 | 100% |

| 电磁兼容 | 4 | 4 | 100% |

| 环境适应性 | 4 | 4 | 100% |

| **合计** | **26** | **26** | **100%** |

**综合评定：** 室内空气质量监测仪各项性能指标均符合T/CAQI 140—2020《便携式甲醛检测仪》及QB/T 8101-2024《家用和类似用途电器用空气质量检测装置》要求，**检验合格**。