远传水表、水质监测设备产品型式检验报告

报告编号：____

检验机构：____

检验日期：____年____月____日 - ____年____月____日

检验性质：产品型式检验

## 一、产品基本信息

| 产品名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 生产日期 | 抽样批量 | 抽样日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远传水表 | ____ | ____ | ____年____月____日 | ____台 | ____年____月____日 |
| 水质监测设备 | ____ | ____ | ____年____月____日 | ____台/套 | ____年____月____日 |

## 二、检验依据

1. 远传水表：依据GB/T 778.1-2018《饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求》、GB/T 778.3-2018《饮用冷水水表和热水水表 第3部分：试验报告格式》及产品技术规范进行检验。

2. 水质监测设备：依据HJ 798-2016《总铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》、HJ/T 212《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》及产品技术规范进行检验。

## 三、检验项目及结果

### 3.1 远传水表检验项目及结果

| 检验项目 | 检验结果 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| 计量准确度 | 示值误差符合GB/T 778.1-2018标准要求 | 合格 |
| 远传通信性能 | 通信稳定，数据传输准确、无丢失 | 合格 |
| 密封性 | 无渗漏、无破损，符合密封标准 | 合格 |
| 外观及结构 | 外观无瑕疵，结构牢固，标识清晰 | 合格 |

### 3.2 水质监测设备检验项目及结果

| 检验项目 | 检验结果 | 合格判定 |
| --- | --- | --- |
| 监测数据准确性 | 误差≤±1.5%，符合HJ 798-2016标准要求 | 合格 |
| 系统运行稳定性 | 连续运行72小时无故障，数据有效率≥90% | 合格 |
| 零点漂移、量程漂移 | 漂移量符合标准规定，无异常波动 | 合格 |
| 安全防护及电磁兼容 | 绝缘性能、抗干扰能力符合相关标准 | 合格 |

## 四、历史检测数据（摘要）

| 检测日期 | 产品名称 | 检测项目 | 检测结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____年____月____日 | 远传水表 | 计量准确度 | 误差±1.0%，合格 | 常规检测 |
| ____年____月____日 | 水质监测设备 | 监测数据准确性 | 误差±1.2%，合格 | 季度检测 |

## 五、检验结论

本次抽样检验的远传水表、水质监测设备，所有检验项目均符合对应国家及行业标准（GB/T 778.1-2018、GB/T 778.3-2018、HJ 798-2016）及产品技术规范要求，型式检验合格，可批量生产、投放市场使用。

检验人员签字：____

审核人员签字：____

批准人员签字：____

检验机构盖章：____（日期：____）

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）