空气质量监测系统文件

一、空气质量相关产品型式检验报告

1. 产品基本信息

| 产品名称 | 智能空气质量监测系统 | 型号规格 | AQM-6000（多参数集成型） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家 | XX 环境科技有限公司 | 检验机构 | 国家环境监测仪器质量监督检验中心 |
| 检验日期 | 2026 年 4 月 15 日 | 检验报告编号 | JY-2026-AQM-086 |
| 执行标准 | GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》、HJ 93—2026《环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）采样器技术要求及检测方法》、GB/T 27703—2011《信息与文献 图书馆和档案馆的文献保存要求》 | 检验结论 | 符合全部标准要求，型式检验合格 |

2. 核心检验项目及结果

| 检验项目 | 标准要求 | 检验结果 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测参数覆盖 | 至少包含 PM2.5、PM10、甲醛、TVOC、二氧化碳、温湿度等 22 项指标 | 覆盖 24 项指标（含新增三氯乙烯、四氯乙烯） | 合格 |
| 数据采集精度 | PM2.5/PM10 误差≤±5%，甲醛误差≤±10%，TVOC 误差≤±8% | PM2.5 误差 3.2%，甲醛误差 6.8%，TVOC 误差 5.5% | 合格 |
| 采样性能 | 采样流量稳定性≤±2%，切割器效率符合 HJ 93—2026 要求 | 流量稳定性 1.3%，切割效率达标 | 合格 |
| 数据存储能力 | 历史数据存储≥1 年，支持离线缓存 | 存储容量 500GB，离线缓存 72 小时 | 合格 |
| 报警响应 | 超标报警响应时间≤1s，支持多渠道通知 | 报警响应 0.7s，支持声光 + APP + 短信推送 | 合格 |
| 环境适应性 | 工作温度 - 10~55℃，湿度 10%~95%（无凝露） | 极端环境下连续运行 72 小时无故障 | 合格 |
| 通信兼容性 | 支持 Modbus、BACnet 协议，可接入项目智能化平台 | 与项目 EMS 系统无缝对接，数据传输无丢包 | 合格 |

3. 检验报告附件

- 附件 1：产品技术参数确认单（含 24 项监测指标量程）

- 附件 2：核心传感器检验报告（PM2.5/PM10 传感器、甲醛传感器等）

- 附件 3：系统联机运行测试记录

- 附件 4：检验机构资质证书（编号：CAL-2026-092）

二、空气质量监测系统使用和维护的管理制度

1. 总则

- 目的：规范空气质量监测系统运行、维护及数据管理，保障监测数据真实有效，确保项目区域空气质量符合 GB/T 18883-2022 标准，保护公众健康及古建筑保存环境；

- 适用范围：监测系统硬件（传感器、采样器、数据采集器）、软件平台、运维人员及全项目监测区域；

- 管理主体：项目运维部（牵头）、环保管理专员（1 名），协同负责系统管理与数据应用。

2. 岗位职责

- 系统管理员（1 名）：负责系统参数配置、用户权限管理、数据备份与平台维护，确保与 EMS 系统联动正常；

- 运维技术员（2 名）：负责设备日常巡检、采样装置清洁、传感器校准、故障维修，严格执行采样规范；

- 环保管理专员（1 名）：负责数据审核、超标预警处置、监测报告编制，提出空气质量优化建议。

3. 使用管理要求

- 采样规范：按 GB/T 18883-2022 要求，检测前关闭门窗及新风系统至少 12 小时，空调保持正常运转，关闭空气净化设备≥12 小时；

- 操作规范：操作人员需经培训合格上岗，严格按说明书设置采样频率（每小时 1 次连续采样），禁止擅自修改监测参数；

- 权限管理：系统账号实行实名制，管理员、运维、审核人员权限分级，密码每 3 个月更换 1 次；

- 预警处置：发现指标超标时，立即启动联动机制（如开启新风系统、空气净化设备），并在 2 小时内上报项目负责人。

4. 维护保养要求

- 日常维护：每日清洁采样口灰尘，检查设备运行状态及数据完整性，记录环境温湿度；

- 定期维护：

  - 每月：校准 PM2.5/PM10 传感器、甲醛传感器，检查采样管路密封性；

  - 每季度：全面清洁采样器切割器，测试系统通信稳定性，核验数据采集精度；

  - 每年：更换老化传感器（使用寿命≥2 年），升级系统软件，开展第三方检测校准；

- 故障处理：设备故障停运时间原则上≤48 小时，无法及时修复时启用备机，故障设备修复后需进行比对测试；

- 站点管理：非运维人员禁止进入监测设备区域（采样器周边 20 米范围），确需进入需提前报备并登记。

5. 数据管理要求

- 数据备份：每日同步备份监测数据（本地服务器 + 云端双备份），备份文件保存期限≥3 年；

- 数据审核：环保管理专员每日审核数据有效性，剔除异常值并注明原因，确保数据真实可靠；

- 报告编制：按日统计、周汇总、月分析，形成空气质量监测报告，作为环境优化依据；

- 保密要求：监测数据仅用于项目环境管理，禁止擅自对外披露，涉密数据签订保密协议。

三、空气质量监测系统历史检测数据及运行记录

1. 历史检测数据（2026 年 10 月）

1.1 月度监测数据统计

| 监测指标 | 标准限值（GB/T 18883-2022） | 月度平均值 | 各区域最大值 | 达标率 | 与上月对比（±%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5（μg/m³） | 25（24h 平均） | 18.6 | A 区展厅 22.3 | 100% | -4.2% |
| PM10（μg/m³） | 50（24h 平均） | 32.8 | 公共区域 38.5 | 100% | -3.5% |
| 甲醛（mg/m³） | 0.08（1h 平均） | 0.042 | B 区餐饮 0.065 | 100% | -5.8% |
| TVOC（mg/m³） | 0.6（8h 平均） | 0.32 | B 区餐饮 0.45 | 100% | -2.1% |
| 二氧化碳（%） | 0.1（1h 平均） | 0.075 | B 区商业 0.092 | 100% | +1.8% |
| 温湿度 | 温度 18-28℃，湿度 40%-65% | 温度 23.5℃，湿度 52% | 符合舒适范围 | 100% | -0.5℃/±1% |

1.2 重点区域监测数据

| 区域类型 | PM2.5 平均值（μg/m³） | 甲醛平均值（mg/m³） | TVOC 平均值（mg/m³） | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 区展厅（文物区） | 17.2 | 0.038 | 0.28 | 通风频率、游客密度 |
| B 区餐饮区 | 21.5 | 0.058 | 0.41 | 烹饪油烟、通风条件 |
| B 区商业区 | 19.8 | 0.045 | 0.35 | 人流密度、装修材质 |
| 公共休憩区 | 23.1 | 0.032 | 0.26 | 室外空气渗透、绿化覆盖 |

1.3 超标情况统计

- 月度无指标超标情况，所有监测参数均满足 GB/T 18883-2022 限值要求，其中甲醛、PM2.5 等关键指标优于标准限值 30% 以上；

- 峰值时段：B 区餐饮区午餐（11:30-13:00）、晚餐（17:30-19:00）时段 TVOC 浓度略高，但未超标准限值。

2. 运行记录

2.1 日常运行记录表（示例：2026 年 10 月 15 日）

| 记录时间 | 监测区域 | 核心指标数据 | 运行状态 | 报警情况 | 处理结果 | 记录人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00 | 全域 | PM2.5:16.8μg/m³，甲醛：0.035mg/m³，CO₂:0.068% | 正常 | 无 | - | XXX |
| 10:00 | A 区展厅 | PM2.5:18.2μg/m³，TVOC:0.29mg/m³，湿度 51% | 正常 | 无 | - | XXX |
| 12:00 | B 区餐饮区 | PM2.5:22.8μg/m³，甲醛：0.062mg/m³，TVOC:0.43mg/m³ | 正常 | 无 | 启动区域新风强排模式 | XXX |
| 14:00 | 公共休憩区 | PM2.5:24.3μg/m³，CO₂:0.085%，温度 24.2℃ | 正常 | 无 | - | XXX |
| 16:00 | B 区商业区 | PM2.5:20.5μg/m³，TVOC:0.37mg/m³，湿度 53% | 正常 | 无 | - | XXX |
| 18:00 | B 区餐饮区 | PM2.5:23.5μg/m³，TVOC:0.44mg/m³，甲醛：0.065mg/m³ | 正常 | 无 | 持续新风强排，增加空气净化设备运行功率 | XXX |
| 20:00 | 全域 | PM2.5:19.2μg/m³，甲醛：0.042mg/m³，CO₂:0.072% | 正常 | 无 | 恢复常规通风模式 | XXX |

2.2 周运行汇总记录（示例：2026 年第 42 周）

| 监测项目 | 运行状态 | 故障次数 | 报警次数 | 核心数据平均值 | 优化措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全域监测设备 | 正常 | 0 次 | 0 次 | PM2.5:18.9μg/m³，甲醛：0.045mg/m³ | - |
| A 区展厅监测点 | 正常 | 0 次 | 0 次 | TVOC:0.27mg/m³，湿度 50% | 保持现有通风频率 |
| B 区餐饮区监测点 | 正常 | 1 次（采样口堵塞） | 0 次 | TVOC:0.42mg/m³ | 清洁采样口，增加餐饮区巡检频次 |
| 公共区域监测点 | 正常 | 0 次 | 0 次 | PM10:33.2μg/m³ | 增加绿化区域洒水频次 |

2.3 记录管理要求

- 日常记录表由运维技术员每日填写，环保管理专员次日审核；

- 周汇总记录由环保管理专员每周一编制，上报项目运维部及环保监管部门（如需）；

- 所有记录文件纸质版按年度装订存档，电子版分类存储于项目环境管理数据库，存档期限≥5 年；

- 监测数据作为项目环境评估、通风系统优化、环保验收的核心依据，纳入项目运营年度报告。