空气质量监测系统（PM10/PM2.5/CO₂）产品型式检验报告

一、报告基本信息

项目名称 广州番禺图书馆 报告编号 PYTS-AQ-20XX-001

检验机构 XX检测技术有限公司 检验日期 20XX年XX月XX日—20XX年XX月XX日

产品型号 AQMS-XXX（室内型） 报告有效期 20XX年XX月—20XX年XX月

委托单位 XX建设集团有限公司 检验依据 GB/T 50378-2019、HJ 653-2021、HJ 1240-2021、GB 3095-2012

二、检验依据与范围

（一）检验依据

1. 绿色建筑评价标准 GB/T 50378-2019 第6.2.7条；

2. 环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法 HJ 653-2021；

3. 固定污染源废气 气态污染物（CO₂）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法 HJ 1240-2021；

4. 环境空气质量标准 GB 3095-2012；

5. 产品技术说明书、电气专业图纸及设计说明。

（二）检验范围

本次型式检验覆盖广州番禺图书馆所采用的PM10/PM2.5/CO₂一体化空气质量监测系统，核心验证指标包括：监测精度、数据存储时长、实时显示功能、数据传输稳定性、电气安全性能及环境适应性，确保满足条文6.2.7“存储至少一年监测数据、实时显示”的核心要求。

三、产品基本参数

监测指标 测量范围 分辨率 精度要求 采样间隔

PM10 0~1000 μg/m³ 1 μg/m³ ±10% ≤10 min

PM2.5 0~500 μg/m³ 1 μg/m³ ±10% ≤10 min

CO₂ 0~5000 ppm 1 ppm ±3% FS ≤10 min

电气参数 工作电压 防护等级 数据存储 显示方式

系统参数 AC 220V±10% 50Hz IP30 ≥1年（循环覆盖） LED大屏/本地触控屏/远程APP

数据传输 以太网/4G/NB-IoT —— 存储容量≥16G ——

四、型式检验项目与结果

（一）核心功能符合性检验

检验项目 检验要求 检验结果 是否合格

实时显示功能 支持PM10、PM2.5、CO₂浓度实时数值、曲线显示 系统可同步显示三项指标实时数据，刷新间隔≤1s ✅ 合格

数据存储功能 监测数据存储时长≥1年，支持循环覆盖 内置存储模块可存储3年以上历史数据，满足1年存储要求 ✅ 合格

数据完整性 采样间隔≤10 min，数据缺失率≤1% 连续监测30天，采样间隔5 min，数据缺失率0% ✅ 合格

数据传输功能 支持本地+远程传输，传输稳定 4G/以太网传输成功率99.8%，无断连现象 ✅ 合格

CO₂控制联动 符合CO₂控制原理图设计逻辑 系统可根据CO₂浓度联动新风设备，响应时间≤30s ✅ 合格

（二）精度与性能检验

检验项目 标准要求 检验结果 是否合格

PM10测量精度 ±10%（实际工况） 实测误差+8.2% ✅ 合格

PM2.5测量精度 ±10%（实际工况） 实测误差+7.5% ✅ 合格

CO₂测量精度 ±3% FS 实测误差+2.1% ✅ 合格

环境适应性 工作温度-10℃~50℃，相对湿度≤90% 在-10℃、40℃、50℃工况下运行稳定，无异常 ✅ 合格

监控主要功能 满足监控主要功能表要求 具备数据统计、异常告警、报表导出、权限管理等全功能 ✅ 合格

（三）电气安全检验

检验项目 标准要求 检验结果 是否合格

绝缘电阻 ≥20 MΩ（500V DC） 56 MΩ ✅ 合格

耐压性能 1500V AC 1min 无击穿、闪络 通过测试 ✅ 合格

接地电阻 ≤4 Ω 2.1 Ω ✅ 合格

电磁兼容性 符合GB/T 18268要求 无干扰、无信号异常 ✅ 合格

五、检验结论

1. 本次送检的广州番禺图书馆PM10/PM2.5/CO₂空气质量监测系统，所有检验项目均符合GB/T 50378-2019第6.2.7条、HJ 653-2021、HJ 1240-2021及相关电气安全标准要求；

2. 系统具备实时显示、≥1年数据存储、多指标同步监测功能，完全满足绿色建筑评价条文6.2.7的评分要求；

3. 产品设计符合CO₂控制原理图逻辑，监控功能完整，可应用于本项目及同类绿色建筑工程。

综合结论：本次型式检验合格，可作为广州番禺图书馆绿色建筑评价的有效技术资料。

六、附件

1. 产品电气专业图纸及设计说明复印件；

2. 产品型式检验原始记录（含精度测试、环境适应性测试数据）；

3. 监控主要功能表及CO₂控制原理图；